AIRO 2009

- radioterapia conformazionale: il volume con alte dosi  deve conformarsi al volume dei tessuti in cui è presente la malattia

- la distribuzione della dose deve inoltre essere tale da massimizzare la probabilità di evitare dosi elevate al tessuto normale

- data la varietà e l’arbitrarietà della forma dei tumori deve essere una radioterapia 3D (3DCFRT) 3D Conformal Radiation Therapy

- nel nuovo millennio la radioterapia si avvia a diventare molto diversa da quella ben conosciuta

- la maggior parte degli elementi tecnici della “catena” radioterapia sono disponibili e conosciuti

- immagini anatomiche e funzionali in 3D sia normali che patologiche possono esser ottenute mediante CT, MR, SPECT, PET

- esistono metodi per definire automaticamente strutture in 3D

- è in crescita l’applicazione della integrazione di immagini multimodali in radioterapia

- le tecniche di pianificazione 3D consentono di sagomare i fasci in modo da adattarsi alla proiezione  geometrica del target

- i campi possono essere creati automaticamente e rapidamente mediante collimatori multilamellari

- distribuzioni 3D “esotiche”  e conformate possono essere ottenute mediante fasci a intensità modulata

- per fare questo è stato introdotto l’inverse planning con cui i fasci sono modellati sulla base della distribuzione di dose richiesta

- varie tecniche vengono impiegate: molteplici campi statici, campi dinamici con movimento delle lamelle, tecniche a scanz sione, sistemi speciali di collimazione

- l’imaging viene impiegato per verifica del trattamento

- portal imaging e TC impiegati per verifiche

- possibilità di previsione di TCP e NTCP (Tumor Control Probabilità and Normal Tissue

- Complication Probabilità)

- sinergie tra computer technology, 3D imaging, detector technology in TC, informatica, elaborazione di immagini, display

- il quadro non è così roseo come può apparire

- gli elementi della catena sono conosciuti ma la catena è fragile

- campi piccoli: dosimetria in assenza di equilibrio elettronico

- IMRT, IGRT, Tomoterapia, Radiochirurgia Stereotassica, Gamma Knife, CyberKnife

- Campi millimetrici

- IMRT addizione di piccoli campi in condizioni di non equilibrio

- L’equilibrio elettronico dipende dal range degli elettroni e quindi dall’energia e in particolare dalla densità del mezzo

- Molteplici tipi di rivelatori di varie dimensioni

- Il confronto tra dati di diversi rivelatori richiede la valutazione di perturbazioni e correzioni per ciascuno di essi

- Alcuni confrontano con simulazioni Monte-Carlo ma questo non è il gold standard al momento

- Comunemente è considerato un campo inferiore a 3x3 cm come al di fuori dei campi di trattamento convenzionali

- Sarebbe più corretto tener conto dell’energia e della densità del mezzo

- Ci sono tre fattori di equilibrio da cui dipende il fatto che un campo sia considerato piccolo: la parte della sorgente visibile dal rivelatore, le dimensioni del rivelatore, il range degli elettroni

- Dimensioni della sorgente. Al centro del campo si sovrappongono le zone di penombra; la dimensione del campo non è più data dalla FWHM ma risulta sovrastimata. Il profilo è influenzato dalla posizione dei jaws a causa della radiazione trasmessa attraverso le lamelle a causa della curvatura delle stesse

- Range degli elettroni: il parametro critico è il range laterale che dipende dall’energia e dalla densità; la penombra  è influenzata dal trasporto degli elettroni

- Misure: quando non c’è CPE la presenza di un rivelatore può modificare il livello locale del CPE introducendo una perturbazione

- Per cavità di piccole dimensioni rispetti al range degli elettroni non si ha perturbazione

- Nel caso di una camera a ionizzazione, in condizioni di equilibrio elettronico, si ha:

- Dt = ( Q / m) . (W / e ) ( S / at   (1)

- Dt (r)/ Dt ( ref) = (Dt ( E, r)/ Dt ( ref) ) . ( W / e)rref . ( ( S /  )at )rref    (2)

- Q (E,r) = Qm . Pion. Prepl. Pwall. Pcec. Ppcf     (3)

- Confronto tra dose per campo di dimensione r e campo di riferimento ( 10x10)

- Si hanno variazioni dello spettro energetico in mancanza di CPE

- Tutti i parametri della (2) sono dipendenti dall’energia

- Per una mini camera  (Exradin A14P) il fattore di perturbazionesupera il 36%, 30% e 18% per campi circolari con diametro 1,5, 3 e 5 mm a causa delle condizioni di non equilibrio; peggio nei materiali a bassa densità

- Per studiare gli effetti della mancanza di equilibrio la simulazione Monte Carlo può essere utile

- C’è ancora molto lavoro da fare per il calcolo dei vari fattori che tengano conto delle dimensioni del campo, dell’energia e della geometria del rivelatore

- Nella (2) anche il secondo e terzo fattore possono subire variazioni

- Il fattore di perturbazione del rivelatore è il principale problema, è difficile usare correzioni standard in campi piccoli in mezzo eterogeneo

- Per dosimetria assoluta si impiega campo 1\0x10, ciò non è possibile in SRS, Gamma Knife, Tomotherapy, Ciber Knife

- Ciò richiede complesse procedure di confronto, estrapolazione con vari detettori ed è individuale

- The Radiological Physics Center (RPC) ha riscontsato significative differenze  tra i vari centri

- Detettori disponibili: camere a ionizzazione,stato solido,diodi,TLD, scintillatori,, Fricke,, film , alanina,etc.

- Dimensioni: standard, mini, micro ( 10-1, 10-2, 10-3 cm3)

- Il fattore di scattering Scp , misurato a 6 e 15 MV sull’asse in funzione del campo, mostra  dosi diverse per campi inferiori a 3 cm,  per camere di varia dimensioni  e altri rivelatori, se ci si limita al rapporto della risposta con la dose nel campo di riferimento senza tener conto della perturbazione